测量设备溯源抽查表

编号：1171-2022

| 企业名称 | 赫章县水泥厂有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 烧成车间 | 压力表 | 210873742 | 0-4MPa | 1.6级 | 检定机构 未标示 | 赫章县质量技术检验检测中心 | 2022.9.9 | √ |
| 制成车间 | 自动包装插袋机 | 03 | GIR0MA®TEV0V8 | U=0.15kg，k=2 | 标准砝码 M1等级 | 毕节市市场监督管理局检验检测中心 | 2022.4.15 | √ |
| 制成车间 | 电子汽车衡 | 211063 | SCS-150t | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置 M1级 | 毕节市市场监督管理局检验检测中心 | 2022.6.7 | √ |
| 生产调度中心 | 电子汽车衡 | 210532 | SCS-150t | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置 M1级 | 毕节市市场监督管理局检验检测中心 | 2022.6.7 | √ |
| 化验室 | 水泥胶砂振动台 | 57 | GZ-75 | 振动频率 46.7Hz～50Hz 振幅 0.80mm～0.90mm | 水泥软练设备校准装置 振动频率 MPE：±1% | 毕节市市场监督管理局检验检测中心 | 2022.9.15 | √ |
| 化验室 | 电子天平 | C121833436 | ME204E/02 | I级 | 天平检定装置 E2等级 F1等级 | 毕节市市场监督管理局检验检测中心 | 2022.9.15 | √ |
| 化验室 | 电子天平 | 242021060390 | JJ2000B | II级 | 天平检定装置 E2等级 F1等级 | 毕节市市场监督管理局检验检测中心 | 2022.9.15 | √ |
| 化验室 | 温度控制器 | 2397 | KSGD-6.3-12 | 允许基本温差±12℃ | 温度二次仪表检定装置 热电偶模拟输出MPE：±0.2℃ | 毕节市市场监督管理局检验检测中心 | 2022.9.15 | √ |
| 化验室 | 电子天平 | 400823 | JS15-05 | III级 | 天平检定装置 E2等级 F1等级 | 毕节市市场监督管理局检验检测中心 | 2022.9.15 | √ |
| 化验室 | 水泥比表面积测定仪 | 21153 | SBT-127 | U=0.16mm，k=2 | 表面粗糙度比较样块U95=6.0%，k=2 游标卡尺0.02mm | 毕节市市场监督管理局检验检测中心 | 2022.9.15 | √ |
| 审核综合意见： 公司未建最高计量标准，测量设备由化验室和设备保全科负责溯源，委托毕节市市场监督管理局检验检测中心、赫章县质量技术检验检测中心检定/校准，抽查10份检定校准证书，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年11月21日上午~ 11月23日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |