附录B

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | 水泥密度检测样品称重 | 测量过程规范编号 |  | 《GB/T 208-2014 《水泥密度测定方法》 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 化验室 | 测量项目 | 样品重量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：电子天平 测量方法：依据《《GB/T 208-2014 《水泥密度测定方法》 测量软件；无 环境条件：温度20±2℃，湿度52% 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用人员比对水泥密度检测样品称重测量过程进行有效性确认： 2022年10月14日样品进行称重，员工吴琼峰三次测量平均值为61.556g, 2022年10月15日样品进行称重，员工陶曼三次测量平均值为61.558g。 水泥密度检测样品称重测量过程的扩展不确定度U为0.016g。 E= y0-y-2U12=0.088 当E≤1时, 测量过程有效。 确认人员： 陶曼 日期：2022.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |