赫章县水泥厂有限公司

水泥密度检测样品称重测量过程监视统计记录表

测量过程名称：水泥密度检测样品称重

测量仪器：电子天平	测量范围：（0-220）g	准 确 度：I级监视方法：统计技术		核查标准： 100g砝码

| 序号 | 核查 | 观察记录（g） |  |  |  |  | X | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |  |  |
| 1 | 2022.5.10 | 99.998 | 100.001 | 100.002 | 100.002 | 100.003 | 100.001 | 0.005 |
| 2 | 2022.5.30 | 100.003 | 100.004 | 100.002 | 100.005 | 100.004 | 100.004 | 0.003 |
| 3 | 2022.6.8 | 100.002 | 100.005 | 100.003 | 100.005 | 100.000 | 100.003 | 0.005 |
| 4 | 2022.6.26 | 99.995 | 99.997 | 100.000 | 100.001 | 100.000 | 99.999 | 0.006 |
| 5 | 2022.7.15 | 100.002 | 100.002 | 100.000 | 100.003 | 100.002 | 100.002 | 0.003 |
| 6 | 2022.8.6 | 99.994 | 100.002 | 100.001 | 100.003 | 100.001 | 100.000 | 0.009 |
| 7 | 2022.8.26 | 100.001 | 100.001 | 100.002 | 100.002 | 100.001 | 100.001 | 0.001 |
| 8 | 2022.9.16 | 99.998 | 100.002 | 100.002 | 99.997 | 100.005 | 100.001 | 0.008 |
| 9 | 2022.10.8 | 100.002 | 100.002 | 100.000 | 100.001 | 100.002 | 100.001 | 0.002 |
| 10 | 2022.10.26 | 99.998 | 100.001 | 100.003 | 100.004 | 100.002 | 100.002 | 0.006 |
| X  100.0014 R  0.0048 |  |  |  |  |  |  |  |  |

查表得	A2= 0.577	D4= 2.115	D3= 0

X	控制图计算：

中心线	CL=

X 	100.0014 g

上控制线	UCL=

下控制线	LCL=

X  A2 R  100.0041	g

X  A2 R  99.9986	g

R 控制图计算：

中心线	CL=

上控制线	UCL=

下控制线	LCL=

R 

D4 R 

D3 R 

0.0048	g

0.0102

0.0000

监视结果评价：

均值、极差控制图状态正常，水泥密度测定秤重测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。

核查人员：

赫章县水泥厂有限公司

水泥密度检测样品称重测量过程质控图

均值控制图

UCL=100.0041

CL=100.0014 LCL=99.9986

极差控制图

UCL=0.0102

CL=0.0048

LCL=0