受理编号：1175-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 给水水质pH值测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （8.5～9.2）pH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《锅炉运行规程》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围且不能太大，因此测量范围可选择(0-14)pH。 2、测量设备允许最大允许误差：Δ允≤T/2×（1/3～1/10）=（0.7pH/2）×1/3=0.12pH（取1/3） 3、校准过程允许不确定度推导：U允≤Δ允×1/3=0.12/3=0.04pH (校准测量不确定度小于等于测量设备Δ允的1/3时，计量确认时可以忽略校准测量不确定度对符合性判定的影响) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备 名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | pH计 10853 | PHS-3C |  | 0.01级 |  | 21B00858 | 2021-12-02 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0～14）pH,不低于测量过程要求的实际测量范围（8.5～9.2）pH，满足要求。 2）通过溯源获知pH计的示值误差⊿=0.01pH，而导出的测量设备Δ允≤0.12pH，采用准确度比较法： 因⊿=0.01pH<0.12pH=Δ允，满足要求。 - 检定证书未给出测量不确定度，U应满足≤Δ允/3=0.03pH/3=0.01pH<0.04pH，则U也满足不超过U允要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 07 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定合格； - 测量设备验证正确。 审核员签名：吴素平 企业代表签字： 审核日期：2022 年 11 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |