编号：1226-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 五参数组合测井仪外径测量 |  |  |  | 企业部门 |  | 技术部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | (φ38±0.02)㎜ |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 | 0.013㎜ |
|  |  | 公差T |  | 0.04㎜ |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 允许误差 | 其他计量特性 | 满足 |
| 1.外径千分尺 |  |  | （25～50）㎜ |  |  |  | ±0.004mm | / |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HC/CL-01《五参数组合测井仪外径测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | CSC-CJY-02《五参数组合测井仪工艺文件》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 康健楠，培训后上岗 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《五参数组合测井仪外径测量过程不确定度评定》附1 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《五参数组合测井仪外径测量过程有效性确认记录》附3 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《五参数组合测井仪外径测量过程监视统计记录及质控图》附2 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1 测量过程控制规范编制满足要求. 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控. 3. 测量过程不确定度评定方法正确. 4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求. 5. 测量过程监视在控制限内,测量过程控制图绘制方法正确. 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022年11月15日    审核员：           企业部门代表：