[image: image1.png]As-




   

北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


受理编号：0222-2020-2022
审核员现场审核记录
企业名称：广州市保伦电子有限公司  审核员：  [image: image2.png]


             审核日期：  2022年11月18日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1. 
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》，对计量要求的识别方法进行规定,查看制程品管部的《计量要求导出记录》,制程品管部已经根据计量要求识别所需的产品失真仪，计量要求识别流程符合要求，抽查制程品管部（出厂编号：GER923000），满足GB17167-2006要求。
	制程品管部
	不列入



	2. 
	文件是否为最新有效版本？文件管理是否符合要求？

	6.2.1程序

	所抽查文件均为最新有效版本，文件的发放、销毁等管理符合要求。

	制程品管部


	不列入


	3. 
	软件及其任何修改在启用
前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？


	6.2.2 软件

	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。对于软件识别和软件如何进行测试/确认形成规定，品管部已经识别使用的测量软件，形成《测量软件清单》并进行确认。

	制程品管部
	不列入

	4. 
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	抽查制程品管部的均有温度、湿度记录，适用温度范围：22~28℃，相对湿度范围（30~60）%RH，抽查制程品管部的温湿度记录，现场查看温湿度表记录，2022.11.18 温度：24.3℃，湿度38%RH,环境符合要求。
	制程品管部
	不列入

	5. 
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	6.3.1测量设备

6.2.4标识

7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录

	已经制定《计量确认管理程序》。
测量设备已经按照工艺要求识别，对应计量要求，已经在测量设备台帐中表明确认结果为验证合格”，对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表术，符合文件规定要求。
查制程品管部的数字示波器确认记录（编号：DS1ZC223704263），由深圳天溯计量检测股份有限公司进行校准，校准日期：2022.5.24，确认间隔：1年， 证书编号Z20224-F095941。设备已经识别计量要求并对照计量要求在证书背面签署“验证合格”，并在测量设备台账中表明确认状态合格，设备已经粘贴校准标识，并做A类确认合格标识。符合要求；
已按规定建立了公司的测量设备台账，测量设备在受控的条件下使用，抽查制成品管部接万用表（编号096683283，经2022年05月23日深圳天溯计量检测股份有限公司进行校准（证书编号：20223-F082483）,符合要求；已纳入台账管理；
查制成品管部接地电阻测试仪(编号：1405AG15),经深圳天溯计量检测股份有限公司外校，校准时间：2022年05月23日，符合要求。已纳入台账管理；
	制程品管部
	不列入

	6. 
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	公司已制定《计量确认管理程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类测量设备按检定周期进行计量确认。

公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。
	制程品管部
	不列入

	7. 
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。

该条款暂不适用。
	制程品管部
	不列入

	8. 
	是否有测量过程控制程序？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程是否在设计的受控条件下实现？

是否由授权人员出具/修改?
	7.2 测量过程


	已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定评价程序》和《计量不合格控制程序》
制程品管部已经根据计量要求识别所需的产品失真仪，计量要求识别流程符合要求，抽查制程品管部（出厂编号：GER923000），满足GB17167-2006要求。
	制程品管部
	不列入

	9. 
	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？

测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？
	7.3.1 测量不确定度


	公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，具体见不确定度评定原始记录。
	制程品管部
	不列入



	10. 
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？

是否使用法定计量单位？

抽查有关的证书情况。

抽查现场记录，是否有非法定单位的使用
	7.3.2 溯源性
	通过内、外部检定或校准进行量值溯源。详见《测量设图示溯源抽查表》记录，设备溯源符合要求，计量设备已送检，已实施供方评价，符合文件规定。

抽查制程品管部记录，未发现非法定单位的使用，符合要求，符合文件中的单位书写规范。
查制程品管部《例行检验表》抗电强度：I类 ：1500V,T=60S 检验项目:抗电强度、接地电阻等 ，2022.11.18，符合要求 检验人：吴欢，审核人：贾红伟。
	制程品管部
	不列入

	11. 
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.1不合格测量管理体系

8.3.2 不合格测量过程


	查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。

制程品管部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。
	制程品管部
	不列入

	12. 
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备


	公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。

该部门暂无不合格测量设备
	制程品管部
	不列入


 1 / 1

