测量设备溯源抽查表

编号：1277-2021-2022

| 企业名称 | 大庆市三丰科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 100512676 | (0~150)㎜ | ±0.03㎜ | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2022.3.9 | √ |
| 生产车间 | 数字万用表 | C161573076 | UT51 | DC：200mV～1000V Urel=0.02% ,k=2 AC：200mV～750V Urel=0.04%,k=2 R：200Ω-200MΩ Urel=0.007% ,k=2 | 多功能校准源： DCV:Urel=2×10-5 ,k=2 DCI:Urel=1.8×10-3,k=2 R：Urel=5×10-4,k=2 | 大庆油田计量检定测试所 | 2022.3.10 | √ |
| 生产技术部 | 绝缘电阻表 | 17028701 | ZC25B-4 | Urel=2.2% ,k=2 | 绝缘电阻表（兆欧表）检定装置 0.2级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2022.3.10 | √ |
| 生产技术部 | 耐压测试仪 | 102 | CJ2672A | DC：Urel=1.0% ,k=2 AC:Urel=1.3% ,k=2 R:Urel=1.3% ,k=2 | 程控耐压测试仪校准装置 Urel=0.3% ,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.5.7 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托大庆油田计量检定测试所、深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年11月16日全天 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。