附1:

导热绝缘片硬度检验过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：GB/T531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：邵氏硬度计，最大允许误差±0.5HA，U=0.3HA,k=2。

1.4、被测对象：橡胶硬度。

1.5、测量过程：把试样放置在坚固的平面上，拿住硬度计，压针距离试样边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上，使压针垂直地压入试样，直至压足和试样完全接触时1s内读取硬度数值。

- 数学模型

ΔL=L

式中：ΔL ----硬度检验结果

L-------硬度的测得值读数

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源于：测量重复性引入的不确定度；测量设备引入的标准不确定度。

3.1测量重复性引入的标准不确定度的评定

测量重复性引入的标准不确定度，进行A类评定，在设备的正常工作状态下，同一组人，用同一台邵氏硬度计，在相临近的时间内，对被测试件进行10次的检验，检验数据汇于表1：

表1:重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(HA) | 86.1 | 86.3 | 86.0 | 86.5 | 86.3 | 86.3 | 86.6 | 86.5 | 86.5 | 86.4 |

测得值的算术平均值：x=k=1nxkn＝86.35HA

单个测量值的实验标准差：s=k=1nxk-x2n-1＝0.19HA

被测量估计值（X(HA)）标准不确定度分量u1：（X(HA)为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： u1=S=0.19HA

3.2、测量设备引入的标准不确定度u2。

参照硬度计校准证书上出具的最大允许误差±0.5HA，半宽0.5HA，均匀分布，取k=则：

u2=0.5HA3=0.29HA

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.19HA |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.29HA |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uC=u12+u22=0.35HA

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.35HA＝0.70HA

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.70HA  k = 2