编号：1136-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 49TYJ-CIX型电机线圈匝数测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | （9650±50）匝 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | QG/JL-13G-80《线圈线径阻值检验参数表》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 电机线圈匝数控制要求为：（9650±50）匝，则T=100匝； 2. 计量要求导出：测量最大允许误差：△允=T×1/3 = 100×1/3=33.3匝； 3. 测量范围要求导出：测量要求（9650±50）匝，导出测量范围:（0-15000）匝的测量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 线圈圈数测量仪/1001090 |  | YG-108R | ±20 (Urel=0.25% k=2) |  |  | 22AX021770034 | 2022年04月29日 |
| 计量验证记录 - 线圈匝数的计量要求△允为33.3匝；测量设备的计量特性：线圈圈数测量仪允许的最大 误差为±20匝 ，20＜33.3，满足测量过程的计量要求； - 线圈匝数测量仪测量范围为(0-20000) ，满足导出测量范围（0-15000）匝要求。 验证合格，符合要求. 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 12 月 02 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别是代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备是满足计量要求； - 测量设备通过校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 12 月 02 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |