附1

闸板表面硬度测量过程不确定评定报告

- 概述

1.1测量方法：GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验  第1部分：试验方法》。

1.2环境条件：温度19℃；相对湿度48%RH。

1.3被测对象：硬度(58~65)HRC

1.4测量设备：HR-150A型洛氏硬度计，测量范围（20-70）HRC，最大允许误差：±1.5HRC

- 数学模型

ΔL=L

式中：ΔL  ---测量结果

L-----读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的标准不确定度；测量设备引入的标准不确定度。

3.1.测量重复性引入的标准不确定度u1

对测量重复性引入的标准不确定度做A类评定。在洛氏硬度计正常工作状态下，同一组人，用同一台洛氏硬度计，在相临近的时间内，对被测样品连续测量10次，得到10个数据汇于表1：

列为：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值HRC | 59.5 | 59.4 | 59.5 | 59.5 | 59.4 | 59.3 | 59.5 | 59.4 | 59.6 | 59.5 |

被测试件测量值的平均值：

单个测量值的实验标准差：

被测量估计值（）标准不确定度分量u1：（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： =0.084HRC

3.2、测量设备引入的标准不确定度影响分量

洛氏硬度计校准证书给出的最大允许误差为±1.5HRC，设为服从均匀分布，则半宽a=1.5 HRC,取k=，则由设备引入的标准不确定度分量为：

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量u（xi） | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.084HRC |
| 标准不确定度u2 | 测量设备 | 0.866HRC |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

0.88HRC

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U=k×=2×0.88 =1.76HRC

6、测量不确定度的报告与表示

U= 1.76HRC     k=2