附1:

分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程不确定度评定报告

- 测量过程

1.1、测量方法：JYSY-ZD-2021-01《检验作业指导书》。

1.2、环境条件：常温。

1.3、检测设备：外径千分尺,（125～150）mm，最大允许误差：±0.006mm，不确定度U=0.00181mm,k=2。

1.4、被测对象：外径尺寸φ140。

1.5、测量过程：按照JYSY-ZD-2021-01《检验作业指导书》，首先对外径千分尺对零位，直接测量外径尺寸并读出显示数据，记录测量结果。

- 数学模型

f=d

式中：f－外径尺寸测量结果；d－外径尺寸读数值;

3、输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要为：

a）测量重复性引入的标准不确定度分量u1；

b) 测量设备的误差引入的标准不确定分量度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1的评定。

对测量重复性引入的标准不确定度分量进行A类评定。在外径千分尺正常工作状态下，同一组人，用同一只外径千分尺，在相临近的时间内，对被测样品连续测量10次数据如下表1：

| 序号n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d（mm） | 139.852 | 139.853 | 139.851 | 139.850 | 139.851 |
| 序号n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d（mm） | 139.853 | 139.852 | 139.853 | 139.852 | 139.851 |

表1：重复性数据

测量值的平均值：

被测试件测量值的平均值：  = =139.822mm

单次重复性测量值的实验标准差：S==0.0010mm

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：（L为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： u1=S=0.0010mm

3.2 测量设备引入的标准不确定度评定u2

依据外径千分尺校准证书，外径千分尺最大允许误差为±0.006mm，取半宽a=0.006mm，服从均匀分布，取k=，则：

u2=0.006mm3=0.0034mm

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.0010mm |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.0034mm |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uC=u12+u22=0.00102+0.00342=0.0036mm

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0.0036mm=0.0072mm

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.0072mm  k = 2

编制：刘福新