高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 03 | 测量过程名称 | 钢制法兰锰元素含量测量过程 | 测量过程规范 编号 |  | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量安全部 | 测量项目 | 锰元素含量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：PMI-MASTER直读光谱仪。 测量方法：将表面加工好的试样放在激发枪上，打开激发枪直至激发过程结束，此时显示被测量数据。 环境条件： 常温 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 每月使用标准样品进行一次标定（标样锰含量1.33% U=0.02% k=2）， ≦1时，表示测量过程正常，满足计量要求。记录其示值，生成平均值及标准偏差，形成控制图。图形显示过程稳定受控。 PMI-MASTER直读光谱仪的不确定度是U1 =0.044% (k=2) 标样锰含量1.33% U2=0.02% k=2 2022年5月12日测5组数据，锰含量平均值为1.324% 2022年6月13日测5组数据，锰含量平均值为1.324% , 2022年7月13日测5组数据，锰含量平均值为1.338% 2022年8月13日测5组数据，锰含量平均值为1.334% 2022年9月13日测5组数据，锰含量平均值为1.338% , 2022年10月13日测5组数据，锰含量平均值为1.332% , 经计算每次测量结果E≤1 此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |