附录A：

防爆断路器静态水压试验不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据Q/SLHS.77-2018《BDZ51系列防爆断路器》及仪器使用说明书和相关操作规范进行测量。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：压力表， 测量范围（0～2.5）MPa，Urel=1.6% k=2,允许示值误差：±0.04MPa

1.4、被测对象：压力≥1.5MPa

1.5、测量过程： 首先检查压力表处于正常工作状态。开始试验，升压速度应控

制在≥1.5MPa/min,试验时压力应缓慢上升1.5MPa，确认无泄漏后继续上升，

记录压力数据。

2、数学模型：   ΔL=L                                     （1）

式中：ΔL ---压力

L----压力的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

输入量的不确定度u1主要来源于测量重复性，通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。在接地电阻测定仪的正常工作状态下，人员、设备相同，在相临近的时间内，连续进行10次测量活动，得到10个试验数据汇于表一。

表一

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(MPa) | 1.50 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.56 | 1.50 |

测得值的算术平均值：

单个测量值的实验标准差：

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，

取n=1）。             u1 =

3.2测量设备引入的标准不确定度的评定u2

依据压力表校准证书给出的允许示值误差±0.04MPa, 服从均匀分布，取包含因子k=,则测量设备引入的标准不确定度分量为：

u2=

4、标准不确定度一览表

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的标准不确定度 | 0.03MPa |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.02MPa |

4.2合成标准不确定度的计算

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 得

U=k·uc =2×0.036 =0.072MPa

6、测量不确定度的报告与表示

U=0.07MPa ， k=2           评定人：