测量设备溯源抽查表

编号：0225-2020-2022

| 企业名称 | 浙江伦特机电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 数字多用表 | MY42006928 | 34420A | (10-100)mV: Urel=0.0013% (10Ω-100kΩ): Urel=0.0020% (k=2) | 多功能标准源：直流电压：±0.00035% 电阻：±0.00085% | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 2022.9.7 | √ |
| 品质部 | 手持式光谱仪 | X-MET8000 | 802942 | Cr、Mo: Urel=2.1% Mn、Ni: Urel=2.3% (k=2) | 碳钢、合金钢光谱分析用标准物质 C:u=0.005% Si:u=0.02% Mn:u=0.009% Cr:u=0.02% Ni:u=0.02% | 温州市计量科学研究院 | 2022.11.07 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 10m | QJHS-05-122 | U=0.5mm k=2 | 标准钢卷尺MPE：±（0.03+0.03L）㎜ | 温州市计量科学研究院 | 2022.6.22 | √ |
| 生产部 | 带表卡尺 | （0～150）㎜ | 8-21010248 | U=0.01mm k=2 | 量块5等 | 温州市计量科学研究院 | 2022.11.18 | √ |
| 品质部 | 标准铂铑10-铂热电偶 | S17-5513 | WRPB-2 | 二等 | 标准铂铑10-铂热电偶 一等 | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 2022.7.5 | √ |
| 供销部 | 磅秤 | TGT-500A | QJFM-02-6 | Urel=0.014% (k=2) | 法码:M1等级 | 温州市计量科学研究院 | 2022.11.3 | √ |
| 品质部 | 标准铂电阻温度计 | 181955 | WZPB-7 | 二等 | 标准铂电阻温度计标准装置：一等 | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 | 2022.6.30 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《测量设备计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》，《计量溯源性管理程序》，公司建立了精密压力表、标准水银温度计、热电偶、二等铂电阻标准装置最高计量标准4项，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托温州市计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院、乐清市质量技术监督检测院等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年12月5 日~ 12月6日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。