编号：0225-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 工业铂热电阻温度允许偏差检测 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 品质部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 温度允许偏差 |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.63℃ |
|  |  | 公差T |  | 1.9℃ |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | 二等标准铂电阻温度计 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 是 |
| 1. 标准铂电阻温度计 |  |  | （0-660.323）℃ |  |  |  |  | 二等 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HRCK/CL-GF-02热电阻温度测量过程控制规范 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG 229工业铂、铜热电阻检定规程 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度：（23±5）℃ 湿度：30﹪RH～80﹪RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 周满亮(一级注册计量师 证书编号362323198710200816) |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5.测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确. 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022年12月6日           审核员：              企业部门代表：