工业铂热电阻测量结果不确定度评定报告

1. 被测对象

铂热电阻Pt100。A级，测量点：0℃和100℃，允许偏差见下表。

| 检定点/℃ | 允许偏差/℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AA | A | B | C |
| 0 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.6 |
| 100 | ±0.27 | ±0.35 | ±0.80 | ±1.6 |

2. 测量标准

二等标准铂电阻温度计证书给出的（及推算出的）参数

| t | Wts | dWts/dt | dR/dt |
| --- | --- | --- | --- |
| 0℃ | 0.999960 | 0.0039883 | 0.39083 |
| 100℃ | 1.39275 | 0.0038679 | 0.37928 |
| Rtp=25.5923Ω |  |  |  |

3. 电测设备

KEYSIGHT34420A数字多用表，测量范围（0-220）Ω。分辨率0.1mΩ，MPE:±0.005%读数+0.001。

4. 测量方法

依据 ：JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》

JJG 229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》

CNAS-CL01-G003：2019《测量不确定度的要求》

用比较法进行测量。将二等标准铂电阻温度计与被检铂热电阻同时插入冰点和100℃的恒温槽中待温度稳定后通过测量标准与被检的值，由标准算出实际温度然后通过公式计算得出被检的实际值R0'和R100'。

5. 数学模型

检定点0℃，测量误差的数学模型：

∆t0=Ri-R0dR/dtt=0-WiS-W0SdWtS/dtt=0=∆ti-∆ti*

检定点100℃，测量误差的数学模型：

∆t100=Rh-R100dR/dtt=100-WhS-W100SdWtS/dtt=100=∆th-∆th*

式中符号含义同正文。从数学模型中可以观察到，0℃检定点的输入量有：Ri、Ri*、Rtp*和W0S；100℃检定点的输入量有：Rh、Rh*、Rtp*和W100S。

dR/dtt=0、dR/dtt=100、dWtS/dtt=0、dWtS/dtt=100的不确定度很小，可以忽略不计。

6.输入量∆ti、∆th的标准不确定度u∆ti和u∆th的评定

有4个主要不确定来源：Ri、Rh测量重复性，恒温炉均温性，电测设备，测量电流引起的自热。

6.1测量的重复性 u∆ti1、u∆th1——A类不确定度

标准不确定度的A类评定:对重复性检测统计分析所作的评估

对被检铂热电阻在0℃和100℃分别进行6次独立的检测，其电阻值测量结果分别为：

| 组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0℃测量值 | 99.9658 | 99.9664 | 99.9663 | 99.9659 | 99.9675 | 99.9646 | 99.9661 |
| 100℃测量值 | 138.4461 | 138.4451 | 138.4443 | 138.4456 | 138.4463 | 138.4448 | 138.4454 |

- 检定0℃时的合并样本标准差sp为

sp=i=1nxi-x2n-1=0.94×10-3Ω

实际测量以6次测量值平均值为测量结果，所以uRi1=sp6=0.38×10-3Ω。换算成温度：u∆ti1=uRi1dR/dtt=0=0.38×10-30.39083=0.97mK，

- 检定100℃时的合并样本标准差sp为

sp=i=1nxi-x2n-1=0.77×10-3Ω

实际测量以6次测量值平均值为测量结果，所以uRh1=sp6=0.31×10-3Ω。换算成温度：u∆th1=uRh1dR/dtt=100=0.31×10-30.37928=0.83mK，。

6.2恒温槽的温差引入的标准不确定度 u∆ti2、u∆th2——B类不确定度

由冰点恒温槽引入的B类标准不确定度：温场均匀性不超过±0.01℃，则不确定度区间半宽为0.01℃，按均匀分布处理。
u∆ti2=0.013=5.77mK

由100℃恒温槽引入的B类标准不确定度；温场均匀性不超过±0.01℃，则不确定度区间半宽为0.02℃，均服从均匀分布，k=3。因此：

u∆th2=0.013=5.77mK

6.3电测设备引入的标准不确定度 u∆ti3、u∆th3——B类不确定度

检定0℃时，热电阻测量仪的不确定度区间半宽为100Ω×（±0.005%）+0.001=±0.006Ω，在区间内可认为均匀分布，k=3。则

uRi3=0.0063=3.46×10-3Ω

换算成温度：

u∆ti3=5.77×10-30.39083=8.85mK

检定100℃时，电阻测量仪的不确定度区间半宽为138.51Ω×（±0.005%）+0.001=±0.0079Ω，在区间内可认为均匀分布，k=3。则

uRh3=0.00793=4.56×10-3Ω

换算成温度：

u∆th3=4.56×10-30.37928=12.02 mK

6.4 自热引入的标准不确定度 u∆ti4、u∆th4——B类不确定度

电测设备供感温元件的测量电流为1mA，根据实际经验感温元件一般有约2mΩ的影响。可做均匀分布处理，k=3。则

u∆ti4=u∆th4=0.0023=1.15×10-3Ω

换算成温度：

u∆ti4=1.15×10-30.39083=2.94 mK        u∆th4=1.15×10-30.37928=3.03 mK

6.5 u∆ti、u∆th的计算

由于上述4个不确定度之间相互独立，因此合成为

u∆ti=0.972+5.772+8.852+2.942=11.01mK

u∆th=0.832+5.772+12.022+3.032=13.70mK

7. 输入量∆ti*、∆th*的标准不确定度u∆ti*、u∆th*的评定

主要有5个不确定度来源：标准铂电阻的重复性和电阻比值的周期稳定性，电测设备的测量误差，测量电流引起的自热，恒温炉均温性。

7.1 二等标准铂电阻的重复性引入的标准不确定度u∆ti1*和u∆th1*——A类不确定度

| 组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0℃测量值 | 25.5939 | 25.5940 | 25.5935 | 25.5942 | 25.5936 | 25.5937 | 25.5938 |
| 100℃测量值 | 35.6434 | 35.6431 | 35.6432 | 35.6428 | 35.6434 | 35.6426 | 35.6431 |

- 检定0℃时的合并样本标准差sp为

sp=i=1nxi-x2n-1=2.64×10-4Ω

实际测量以6次测量值平均值为测量结果，所以uRt1*=sp6=1.08×10-4Ω。换算成温度：u∆ti1*=Wi1SdWtS/dtt=0=1.08×10-4/25.59230.0039883=1.06mK，

- 检定100℃时的合并样本标准差sp为

sp=i=1nxi-x2n-1=3.25×10-4Ω

实际测量以6次测量值平均值为测量结果，所以uRh1*=sp6=1.33×10-4Ω。换算成温度：u∆th1*=Wi1SdWtS/dtt=100=1.33×10-4/35.64360.0038679=0.97mK，。

7.2电阻比值周期性引入的标准不确定度u∆ti2*和u∆th2*——B类不确定度

由于测量时Rtp*直接引用检定证书中给出值，不确定度评估WtS=dRi*Rtp*，根据二等标准铂电阻检定证书得， Rtp的检定周期允差为10mk，可得到WtS测量的最大误差，

WtS=WtSRtp*∙∆ttp∙Rtp*∙dWtSdtt=tp均服从均匀分布，k=3时

检定0℃时     u∆ti2*=WtS0.00398833=0.999960×0.01×0.00398830.00398833=5.77mK

检定100℃时     u∆th2*=WtS0.00386793=1.39275×0.01×0.00386790.00386793=8.04mK

7.3电测设备引入的标准不确定度u∆ti2*和u∆th2*——B类不确定度

检定0℃时，热电阻测量仪的不确定度区间半宽为25Ω×（±0.005%）+0.001=±0.0023Ω，在区间内可认为均匀分布，k=3。则

uRi3*=0.00233=1.33×10-3Ω

换算成温度：

u∆ti3*=WiSdWtS/dtt=0=1.33×10-3/25.59230.0039883=13.01mK，

检定100℃时，电阻测量仪的不确定度区间半宽为35Ω×（±0.005%）+0.001=±0.0028Ω，在区间内可认为均匀分布，k=3。则

uRh3*=0.00283=1.62×10-3Ω

换算成温度：

u∆th3*=WiSdWtS/dtt=100=1.62×10-3/35.64360.0038679=11.73mK，

7.4测量电流引起的自热引入的标准不确定度u∆ti4*和u∆th4*——B类不确定度

二等标准铂电阻温度计在冰点槽的检定过程中自热最大不超过4mK, 可认为均匀分布，k=3 。

u∆ti4*=43=2.31mK ，

检定100℃时，由于在较高温度流动介质的恒温槽中，自热影响可以忽略不计则

u∆th4*=0

7.5恒温槽的温差引入的标准不确定度 u∆ti5*和u∆th5*——B类不确定度

由冰点恒温槽引入的B类标准不确定度：温场均匀性不超过±0.01℃，则不确定度区间半宽为0.01℃，按均匀分布处理。
u∆ti5*=0.013=5.77 mK

由100℃恒温槽引入的B类标准不确定度；温场均匀性不超过±0.01℃，则不确定度区间半宽为0.01℃，均服从均匀分布，k=3。因此：

u∆th5*=0.013=5.77 mK

7.6 u∆ti*和u∆th*的计算

由于上述5个不确定度之间相互独立，因此合成为

u∆ti*=1.062+5.772+13.012+2.312+5.772=15.57mK

u∆th*=0.972+8.042+11.732+02+5.772=15.38mK

8.合成不确定度

由于各不确定度分量之间相互独立。因此，不确定度合成为

检定0℃时：u(∆t0)=11.012+15.572=19.07mK

检定100℃时：u(∆t100)=13.702+15.382=20.59mK

9.扩展不确定度（k=2）

检定0℃时：

U=19.07×2=38.14mK≈0.04℃  换算为电阻值为0.0149Ω，k=2；

检定100℃时：

U=20.59×2=41.19mK≈0.05℃  换算为电阻值为0.0156Ω，k=2。

评定人：