附录C

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | MKQ-0201 | 测量过程名称 | 碳含量成分分析测量过程 | 测量过程规范编号 |  | MDJT/ GK-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 制造部 | 测量项目 | （C）含量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：DF100式直读光谱仪 测量方法：将被测工件表面打磨光滑，表面积大于激发枪枪头面积，发在激发枪上，打开激发枪，直至检测过程结束，屏幕上显示成分数据。 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用比对法对材料成分测量过程进行有效性确认： 在标准光谱仪样块：含C量为3.00%。 2022年10月16日，用光谱打3个点进行复现性检测， 对试样3个点检测，C含量平均值为3.001%。 公司的光谱仪的含碳量测试最大允许误差MPE=0.0024%， En=¦y2-y1¦=0.001%≤MPE=0.0020%时，此测量过程有效。 确认人员： 陈琳琳 日期：2022.10.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |