测量设备溯源抽查表

编号：0142-2019-2022

| 企业名称 | 大庆萱威机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | 41905 | (50~75)㎜ | U=1.8μm,k=2 | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.1.14 | √ |
| 生产技术部 | 硬度计 | Y2508 | TH110 | U=7HLD,k=2 | 标准里氏硬度块 匀度:5HLD | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.1.14 | √ |
| 生产车间 | 螺纹规 | 9856 | 2 7/8 | U=4μm,k=2 | 投影万能测长仪 U=(0.2+L/500)μm 三针 U=0.3μm,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.1.14 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 652265 | (0~150)㎜ | ±0.03㎜ | U=0.01㎜,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.1.14 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年11月19日全天 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。