编号：0229-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 烟用接装纸原纸厚度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0.040±0.005）mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 接装原纸检验规程JB/Y-7.4-23-16-Ⅱ |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 被测参数公差范围：Ｔ=0.01mm △允≤1/3Ｔ=0.01mm×1/3=0.003mm - 测量范围：上限按2/3原则可选（0-0.060）mm满足要求。 - 测量设备校准不确定度推导： = 0.001mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子外径千分尺/ 131101665 |  | (0-25)mm |  | ±0.002mm |  | Z20220-1025328 | 2022.09.01 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围(0-25)mm，满足计量要求的测量范围（0-0.060）mm的要求。 △允=0.003mm，电子外径千分尺测量误差为0.002mm＜0.003mm，满足要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 9 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已经检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年11月 30 日至12月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |