编号：0194-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 原材料碳成分检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 碳含量(3.1-3.5)%± 0.03% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | HT200碳硫分析过程控制规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 ： - 测量要求：灰铸铁件 HT200，碳含量(3.1-3.5)% TC= 0.06% - 测量过程的最大允许误差：△允C =TC/2×（1/3-1/10）=±0.03×1/3=±0.01%（取1/3）； 3.导出的计量要求： 测量设备： CS-8820红外高频碳硫分析仪 测量范围：碳(0.00001-10.0000)%，最大允许误差±0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 红外碳硫分析仪 8008001484 |  | CS-8820 |  | 碳±0.010% |  | DN220214940008 | 2022.7.13 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 灰铸铁件材料成分测量：碳含量(3.1-3.5)%，允许偏差 ± 0.01% ，碳的含量检测过程的最大允许误差±0.01%；CS-8820红外碳硫分析仪校准结果，碳含量示值误差-0.004%； 2、测量设备的计量特性 CS-8820红外碳硫分析仪，2022年7月13日，校准证书：DN220214940008 碳含量示值误差：±0.010%； 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年11月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022年11月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |