编号：0286-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 蝶阀 QT450-10C 硬度检测过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 品质部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （160-210）HB |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±8.3HB |
|  |  | 公差T |  | 50HB |  |  |  | 允许不确定度 |  | 2.7HB |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 数显布氏硬度计 |  |  | （140-945）HB |  | Urel=1.0% K=2 |  | ±2%HB |  | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | YJFM-QC-01-2020 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | QR/EG-008 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | （23±5）℃ |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 任武（有检验上岗证书） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附录A《蝶阀 QT450-10C 硬度检测过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附录B《蝶阀 QT450-10C 硬度检测过程有效性确认》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附录C《蝶阀 QT450-10C 硬度检测过程监视记录》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022年11月24日   审核员：      企业部门代表：