编号：0109-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | K型热电偶温度检验 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （300-1200）℃±2.5℃（II级） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 热电偶作业指导书 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数的：温度（300-1200）℃±2.5℃ T＝5℃ △允＝T/3＝3/3＝1.7℃ JJF1637-2017廉金属热电偶校准规范中6.2条测量标准及测量设备表2中规定：测量标准铂铑10-铂热电偶的技术要求为一等或二等。此为计量要求。 - 测量范围的导出 测量范围要求：（300-1200）℃ 标准铂铑10-铂热电偶测量范围为：（0 -1600）℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 标准铂铑10-铂热电偶/S17-1-2254 |  | （0 -1600）℃ |  | 2等 |  | H2021-0098297 | 2021.11.19（两年） |
| 计量验证记录 配备的测量标准为：标准铂铑10-铂热电偶，二等，符合JJF1637-2017要求。 测量范围为：（0 -1600）℃ 满足测量范围要求：（300-1200）℃测量要求 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022年1月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备校准 - 测量设备验证是否正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 11 月 25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |