编号：0109-2019-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | K型热电偶检验过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质量部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 温度 |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 1.7℃ |
|  |  | 公差T |  | 5℃ |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 | 测量标准:二等 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 是 |
| 1.标准铂铑10-铂热电阻 |  |  | （0-1600）℃ |  |  |  |  | 二等 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HGTBJL-002 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | JJF1637-2017 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 23℃±3℃ 湿度：≤65%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张少芸（经培训合格上岗） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5.测量过程监视在控制限内 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2022年11月25日       审核员：     企业部门代表：