K型热电偶测量检验过程

测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：JJF1637-2017

1.2检测环境条件：温度：23℃±3℃  湿度：≤65%RH

1.3被测对象：K型热电偶

1.4测量标准仪器：标准铂铑10-铂热电偶

1.5测量数学模型

———被检测温度

———热电偶的读数

2.最佳测量值

标准铂铑10-铂热电偶设置500℃的测温点，用K型热电偶重复测量6次，

测得结果（℃）：

500   501  501   499    498   499

x=1nxi=499.7

3. 方差及灵敏系数

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定包括测量重复性引入的不确定度和热电偶

误差引入的不确定度

4.1重复性引入的不确定度

s(x)=(xi-x)2n-1≈1.21

u1(x)=s(x)n≈0.49

4.2标准铂铑10-铂热电偶误差引入的不确定度

校准证书给出：U= 0.36℃   k=2

u2x=Uk=0.362=0.18

4.3测量读数值的不确定

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.52

5．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=0.52℃

6．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×0.52=1.04℃

取U(y)=1.1℃

7．结果报告

Y=y±U(y)=(499.7±1.1)℃

评定人：