热电偶检验测量过程有效性确认记录

编号:

| 测量过程编号 |  |  | 测量过程名称 | K型热电偶温度检验 | 测量过程规范编号 |  | HGTBJL-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 温度测量 | 控制程度 |  | 关键 |
| 测量过程要素概述：按JJF1637-2017校准规范对K型热电偶温度检验进行校准 测量设备：标准铂铑10-铂热电偶 测量方法：用标准偶和热电偶进行测量比对 环境条件：23℃±3℃ 湿度：≤65%RH 测量软件；无 操作者技能：操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 按操作规程，标准偶设定600℃温度点，操作人员用K型热电偶进行温度检验，对测量过程的有效性进行确认： 2022年1月19日操作者用热电偶对标进行三次测量，平均值为600℃ 2022年1月22日操作者用热电偶对标进行三次测量，平均值为601℃ 测量过程的不确定为U=1.1℃ E===0.64≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.1.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |