编号：1153-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 涡街转换器电流输出测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （4～20）mA±0.01 mA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 工艺文件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量要求: 测量范围（4～20）mA ±0.01 mA 则: T=0.02 mA - 计量要求导出：测量最大允许误差：△允=T×（1/3～1/10）=0.02×1/3=0.006mA。（取1/3）； - 测量范围要求导出：选用测量设备的测量范围应能覆盖到（4～20）mA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 数字万用表/9974040 |  | 8808A |  | 直流电流(DCA) 20mA量程 -0.0002mA |  | DS20220616H072 | 2022.06.17. |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：测量要求：（4～20）mA，选择8808A型号的数字万用表，测量范围：（0～200）mA。 测量范围满足要求。 2、计量要求：最大允差△允为0.006mA。 测量设备的计量特性：8808A型数字万用表，校准证书:直流电流(DCA) 20mA量程最大误差：-0.0002mA； 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较-0.0002mA <0.006mA，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：√□符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字 2022年 07月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 11 月 27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |