附录C

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | / | 测量过程名称 | 涡街转换器电流输出测量过程 | 测量过程规范编号 |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产部 | 测量项目 | 电流输出值 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：用数字万用表，直接测量涡街转换器电流的示值。 测量设备：8808A型数字万用表。 环境条件：温度（5～35）℃，相对湿<85% 测量软件：无 操作者技能：操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 2022年7月12日，操作员薛存秋用数字万用表，对涡街转换器电流输出进行测量，取三次平均测量值为y1=19.985mA 。 2022年7月13日，操作员薛存秋用数字万用表，对涡街转换器电流输出进行测量，取三次平均测量值为y2=19.988mA 。 数字万用表的测量过程扩展不确定为U=0.0038 k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： E =0.56≤1，测量过程正常，测量数据稳定，满足计量要求。 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |