编号：0202-2019-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 镜片屈光度检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 技术部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （0～10D） |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.054m-1 |
|  |  | 公差T |  | ±0.08 m-1 |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1. 焦度计 |  |  | -20D~20D |  |  |  | 0.031m-1 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | SKXC/E-14 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB10810.1-2 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | (20±5)℃ |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 周建慧，经培训合格。 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制 |  |  | （另附） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视是否在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022年11月26日       审核员：                 企业部门代表：