[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1315-2021-2022
审核员现场审核记录

企业名称：江苏山河水泥有限公司
审 核 员：                                               审核日期： 2022年11月27日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。
测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广，企业评比加分等起到重要作用。企业重点工作：加强对人员的培训，加强对体系的理解。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。

企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业体系组织架构没有变更，产品类型没有增加，未新增关键测量过程。
	管理层
生产部

办公室

供应部

化验室

销售部

财务部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	查2022年计量工作目标统计表，共7项目标：1、体系内计量器具确认合格率100%；2、测量过程失控的发现不超过一天；3、不存在不清晰的计量确认记录；4、按制定的计划完成所有技术培训项目；5、测量设备完好使用，停机时间须减少到相关技术文件规定的时间范围内；6、不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品；7、重大质量、安全和环保事故为零。目标分解到生产部进行考核，目标全部达到要求。
	生产部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年11月10日单独开展了测量管理体系管理评审，会议由总经理曹建明主持，各职能部门负责人参加。会议针对体系落实情况、标准贯彻情况、内审情况进行了评审。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。针对人员培训、标准学习等方面提出了进一步的要求。
	管理层
办公室
财务部

化验室

生产部

销售部

供应部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查供应部对测量设备和材料供应商建立合格供方清单，每年对供应商进行年度评价。化验室对服务供方建立合格供方清单，收集了相关资质，提供了供应商年度评价表。

查企业外部供方评价表，附供方资质文件、有受控编号、评价内容、审核意见等内容，符合要求。
	供应部
化验室
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心检定或校准，标识使用符合要求。

查：生产部沸煮箱，编号90610，校准日期：2022.08.29，有效期：2023.08.28；

查：化验室砼水泥标准养护箱，编号190213，校准日期：2022.08.29， 有效期：2023.08.28；
查：化验室数显调节仪，校准日期：2022.08.29，有效期：2023.08.28；
查：化验室电子天平，编号98，检定日期：2022.08.29，有效期：2023.08.28；
查：化验室电子秒表，检定日期：2022.02.28，有效期：2023.02.27；
查：《计量器具一览表》，共32台件测量设备，分ABC类管理，其中A类2件，B类30件 。现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致，符合标准要求。

实验室、检验室等配备空调、温湿度计，且有温湿度记录，测量环境条件满足要求。
	生产部
化验室
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	查企业《测量过程及控制一览表》编号，共有重要测量过程10个。
查：SO3质量分数测定测量过程，计量要求导出及验证方法正确，使用的测量设备均已检定或校准，检定或校准证书有效，计量确认标识正确，测量设备满足预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。

企业没有经验证不合格的测量设备。
	化验室
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程
	查已识别的重要测量过程“SO3质量分数测定测量过程”，有测量过程控制规范、《高度控制测量过程有效性确认记录》，并按企业程序文件要求进行过程控制，绘制了控制图，控制图绘制方法正确，详见附件《高度控制有效性确认》。

企业配备的测量设备都经过检定/校准，验证方法正确,，测量人员培训上岗，测量环境条件符合要求。

企业对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程进行了控制，测量人员、测量方法、测量环境条件、测量过程按控制规范规定的频次进行持续监视、统计、记录。
	化验室
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了SO3质量分数测定测量过程不确定度评定，方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	化验室
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业每年进行一次顾客满意度调查，通过发放满意度调查表的方式，经统计2021年度客户满意度为98%，表明满足顾客的计量要求。
	销售部
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年11月08日单独组织了测量管理体系内审，内审对7个部门及生产车间进行了全要素的审核，审核共发现1个不符合项，已完成整改。
	管理层

办公室
财务部

化验室

生产部

销售部

供应部
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了QG/SH08.01-2021-18《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程能够按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	生产部
	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	2021年初次审核开具一项不符合项：编号为WR80010310207(0-1.6)MPa压力表，检定证书过期。现场查验不符合项的整改情况，企业对不符合项组织了纠正，1.使用新检定合格的压力表替换原设备，原设备做报废处理；2.组织内部巡查避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。
生产过程中出现的不符合控制能够按照QG/SH08.01-2021-19《不合格管理控制程序》及QG/SH08.01-2021-20《纠正和预防措施管理程序》进行处理。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。
	生产部
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业对外审中开具的不符合采取了纠正措施，查阅不符合项报告，企业通过对不合格原因的分析，制定纠正措施及预防措施，跟踪实施状况的方式进行有效性验证。符合要求。
	生产部
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业基本能采用法定计量单位。企业共有强制检定计量器具2台，抽查强制检定计量器具地磅检定证书在有效期内，均能按照周检计划进行检定，能够溯源到国家基准，溯源管理较好。
	化验室
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电，2022年1-10月累计耗能约0.09万吨标准煤,不属于重点用能单位。企业配备进出能源计量器具0.5S级电能表对耗能进行数据收集，准确度等级满足要求。
	财务部
	否

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。
	办公室
	否

	17
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查M32.5袋装水泥产品的销售合同，合同编号SHSN22006，签订时间2022年04月08日。P.O42.5散装水泥销售合同，合同编号：SHSN22001，签订时间2022年01月01日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	销售部
	否


 1 / 5

