编号：0240-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 面辅料酸度测试过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (4.0～7.5)pH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围且不能太大，因此测量范围可选择(0-14)pH。 2、测量设备允许最大允许误差：Δ允≤T/2×（1/3～1/10）=3.5/2×1/3=±0.58pH（取1/3） 3、测量设备校准过程允许不确定度推导：U允≤Δ允×1/3=0.58pH/3≈0.19pH |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书 编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 工业酸度计 HY-007 |  | PHG2018 （0-14）pH | ±0.20pH | 2022-2-24-03886 |  | 2022.05.20 |
| 计量验证记录 1. 测量设备的测量范围为（0-14）pH，满足计量要求测量范围(4.0～7.5)pH的要求； 2. 测量设备的MPE: ±0.20pH，满足计量要求导出的△允≤±0.58pH的要求； 3、校准结果的U=0.06pH K=2 满足导出的测量设备U允≤0.19pH的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 05 月 30 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名：吴素平 企业代表签字： 审核日期：2022年12 月 05 日 |  |  |  |  |  |  |  |