编号：0226-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | S30408板材硬度检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | 布氏硬度值 ≤ 201HB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 24511-2017 |  |  |
| 计量要求导出方法 测量要求布氏硬度值 ≤ 201HB，实际测量值一般在（165-195）HB之间，平均值为180HB,公差T=±21HB - 测量设备最大允许误差△允≤T/3=±7HB - 测量设备测量不确定度推导： ≤△允 /3 = 2.3 HB 3、测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为(100 ~300) HB。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 里氏硬度计 DYDJ1902100162CP |  | HL380 | ±2%HB 检测（165-195），允差为±（3.3~3.9）HB |  | NL22080765A | 2022.08.09 |
| 计量验证记录 1. 测量设备的测量范围为(90-646)HB，，满足计量要求测量范围(100 ~300) HB的要求； 2. 测量设备的最大允许误差为±2%HB，检测（165-195）HB时，允许误差为±（3.3~3.9）HB，满足导出计量要求最大允许误差△95允≤±7HB 的要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年 08 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名：吴素平 企业代表签字： 审核日期：2022年12 月10日 |  |  |  |  |  |  |  |