[image: image1.jpg]6% 4



   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0118-2019-2022
审核员现场监督审核记录

企业名称：大庆中达机械设备有限公司
审核员：[image: image2.png]


                               审核日期：2022年11月25日全天  
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意
	一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全等方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

企业营业执照无变化，测量体系认证范围无变化，符合要求。
企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年测量管理体系客户满意度调查表》，顾客满意度为98.6%。已达到目标值。

企业本次无新增关键测量过程。企业共识别包括“配水器水压密封试验”、“井口法兰密封槽外径测量”等2个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。
	管理层

生产技术部

(生产车间)

供销部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	企业制定了5项质量目标。查《2022年质量目标》，目标已分解。查各部门《计量工作质量目标完成统计表》，企业对公司这一年度的质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。
	生产技术部

(生产车间)

办公室

供销部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2022年7月30日 ，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理钱鑫主持，由管理者代表谭福利及各部门汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了这一年度测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、培训情况、测量过程控制情况及客户满意调查情况等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了加强测量过程识别控制等方面的改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层

生产技术部

(生产车间)

办公室

供销部
	否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业建立《测量设备台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。无强检计量设备，设备编号、精度等级、描述清楚，细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。

企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境条件的要求及控制程序。 

抽查4台测量设备，送“广东精衡检测科技有限公司”计量检定机构检定校准，均在有效期内。

查由“广东精衡检测科技有限公司”出具的校准证书1份，被校准设备名称/管理编号：游标卡尺HZ091001，型号规格 ：(0-200)㎜，校准日期：2022年9月10日，证书编号：JH20220910006001，符合要求。
	生产技术部

(生产车间)
	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？


	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。生产技术部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。

抽查广东精衡检测科技有限公司的评价记录。符合要求。
	生产技术部

（生产车间）
	否

	6
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程：“井口法兰密封槽外径测量”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。

企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。

	生产技术部（生产车间）
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？


	7.2测量过程


	企业本次无新增关键测量过程。企业共识别包括“配水器水压密封试验”、“井口法兰密封槽外径测量”等2个关键测量过程。已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。

抽查了关键测量过程“井口法兰密封槽外径测量”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

抽查了关键测量过程的《井口法兰密封槽外径测量控制规范》，已对规范进行有效控制。

抽查了关键测量过程“井口法兰密封槽外径测量”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认表》。
	生产技术部

（生产车间）
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？


	7.3.1测量不确定度
	查关键测量过程“井口法兰密封槽外径测量”的不确定度评定，不确定度评定方法正确。详见附1《井口法兰密封槽外径测量过程不确定度评定》。
	生产技术部

（生产车间）
	否

	9
	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	企业制定了《测量管理体系内部审核计划》，于2022年7月10日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为2个组，对企业管理层及3个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年7月11日纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。
	管理层

生产技术部

（生产车间） 办公室

供销部
	否

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制，按照计划频次进行持续监视。

抽查了关键测量过程“井口法兰密封槽外径测量”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“井口法兰密封槽外径测量”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。
	生产技术部

（生产车间） 

	否

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具一个不符合项：查在测量设备台账中，没有把出厂编号为702007、型号为（35-50mm）的百分表纳入测量设备台账中管理的证据。不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款“用于监视和记录影响量的测量管理体系内”的规定要求。经检查，未发现类似错误。整改完成，满足标准要求。
	生产技术部

（生产车间）
	否

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	    企业对内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于2022年7月11日关闭。经验证不符合项均已完成了整改。

   企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	生产技术部

（生产车间）
	否

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业无强制检定设备。在测量设备在检定周期内符合要求。
查编号ZD-CL-003产品过程检验记录，名称：井口法兰，检验日期2022年6月7日，检验项目：外径、内径等，提供资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	生产技术部

（生产车间） 
	否

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电和水；过去一年消耗20.6吨标煤，企业不是重点用能单位。
	办公室
	否

	15
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。
	办公室
	否

	16
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。
	办公室
	否

	17
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。
	办公室
	否

	18
	对企业的销售同抽样,抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围.
	产品的销售
	抽查公司加工定作合同，合同编号：DQGLJ-WZGS-2022-MM-3362，签订日期2022年5月17日，顾客单位：大庆油田有限责任公司，产品名称：井口法兰，公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同生产和检验要求。
	生产技术部

（生产车间）

供销部
	否


 1 / 7

