编    号：0119-2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 曲柄销锥套（5-2.5-26HB）尺寸检验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 129.5±0.2mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | AXKJ/CL-01 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，曲柄销锥套（5-2.5-26HB）尺寸检验控制在（129.3-129.7）mm, 2．测量过程最大允许误差：△允=0.4×（1/3-1/10）=0.4×1/4=0.10mm( （取1/4）)； 3．测量范围推导：（129.3-129.7）mm，测量范围向两边延伸为：（128.3-128.7）mm 4．选择（0-150）mm 游标卡尺，设备最大示值误差为±0.02mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 游标卡尺 | 0-150mm |  | ±0.02mm | A50493018 |  | 2018.3.18 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围是（0-150）mm，游标卡尺在检测129.5mm处，最大允许误差为±0.02mm 曲柄销锥套（5-2.5-26HB）尺寸检验控制在（129.3-129.7）mm，测量最大允差为0.10mm。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：周望 验证日期：2019年12月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求？ - 计量要求导出方法是否正确？ - 测量设备的配备是否满足计量要求？ - 测量设备是否检定/校准？ - 测量设备验证是否正确？ 审核员意见： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |