编号：1252-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 整机密封性测试过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 金卡品质部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M | 泄漏量： 密封性（外漏）≤22Pa 密封性（内漏）≤100Pa |  |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 |  |  |
|  |  | 公差T | / |  |  |  |  |  | 允许不确定度 | 3.04Pa |  |
|  |  | 其他要求 | 无 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  |  | 测量范围 | 校准 不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  |  | 是 |
| 燃气表整机密封性检查装置测试台（差压变送器） |  |  |  | (-1~1)kPa | / |  | 0.5级 | 评定的 U=3.04Pa k=2 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  |  | 01-JD1-016 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  |  | JJG577-2012膜式燃气表 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  |  | （20±5）℃ |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  |  | 李红兰，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  |  | 见附录A：《整机密封性测试不确定度评定报告》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  |  | 见附录B：《测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  |  | 见附录C：《测量过程监视统计记录表》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  |  | 见附录C：《测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √ 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022 年 12 月 04 日    审核员：吴素平                  企业部门代表：