附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 05 | 测量过程 名称 | 42CrMo调质无缝钢管 屈服强度检验过程 | 测量过程 规范编号 | DH202207001/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质控中心 | 测量项目 | 屈服强度 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：出厂编号为L210607-02的微机控制电液伺服万能试验机,Urel=0.15% ，k=2 测量方法：GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 环境条件：常温 测量软件；FastTest 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有一定的工作经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看微机控制电液伺服万能试验机，校准日期：2022年8月18日。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2022年02月28日，用出厂编号为L210607-02的微机控制电液伺服万能试验机检验42CrMo调质无缝钢管的抗拉强度，取5次检验的平均值为=982.4MPa; （2）2022年08月22日，用出厂编号为L210607-02的微机控制电液伺服万能试验机检验42CrMo调质无缝钢管的抗拉强度，取5次检验的平均值为=981.2MPa; 抗拉强度测量过程的不确定度为Urel=3.6 MPa，k=2；则: En=0.24<1 当En≤1时，测量过程有效，该测量过程有效。 确认人员：王娟 日期：2022年8月22日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  | 批准人 |  |