附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | 实木含水率测量过程 | 测量过程 规范编号 |  | QBZYCL-GF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量技术部 | 测量项目 | 含水率 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：出厂编号为SF-006的木材含水率测试仪，最大允许误差±1.0%，Urel=2.0%,k=2 测量方法：按照GB/T 3324-2017《木家具通用技术要求》。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看出厂编号为SF-006的木材含水率测试仪，其校准日期：2022年07月04日，溯源符合要求。 2、用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2022年10月24日，用出厂编号为SF-006的木材含水率测试仪对实木含水率进行5次测量，计算得平均值：1=9.0%。 （2）2022年11月26日，用出厂编号为SF-006的木材含水率测试仪对实木含水率进行5次测量，计算得平均值：2=8.8%。 测量过程的不确定度为U=0.54%，k=2 En=0.26<1，此测量过程有效。 确认人员：肖前英 日期：2022年11月 26日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |