编号：0282-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 接地电阻测试 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ＜ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | CJ/T265-2016《无负压给水设备》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 被测参数要求＜0.1Ω，导出测量设备计量要求测量结果应准确到0.01Ω。 导出测量设备测量范围应能测量到0.15Ω。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 程控接地电阻测试仪/20363 |  | CC2520 |  | Ur=0.96% k=2 |  | YT-064-2022-0810295 | 2022.8.22 |
| 计量验证记录 选择的程控接地电阻测试仪测量范围为（10-500）mΩ，能够测量到0.15Ω，满足要求。 选择的程控接地电阻测试仪测量读数可读数到0.0001Ω（准确读数到0.001Ω），满足导出计量要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年09月09日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年12月03日 |  |  |  |  |  |  |  |  |