[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0282-2020-2022
审核员现场审核记录

企业名称：江苏明润环境科技有限公司
审 核 员：                                               审核日期： 2022年12月03日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。
测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广，企业评比加分等起到重要作用。企业重点工作：持续按照标准要求对已识别的过程进行监视，对测量设备定期检定校准工作实施更规范的管理。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。

企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业体系组织架构没有变更，产品类型没有增加，未新增关键测量过程。
	管理层
生产部

市场部

行政人事部

技术研发部

计划财务部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	查2022年计量工作目标统计表，共5项目标：1、在用计量器具确认合格率100%；2、重要测量参数计量器具配备率100%；3、关键测量过程受控率100%；4、测量过程失控的发现不超过一天；5、不存在不清晰的计量确认记录。计量目标分解到生产部进行考核，行政人事部负责统计汇总，记录内容全，每月统计，目标全部达到要求，管理满足要求。
	生产部
行政人事部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年11月14日开展了测量管理体系评审，是单独进行了评审。管理评审会议由管理者代表张永昌主持，各部门负责人参加。会议对内审情况、质量目标完成情况、测量管理体系运行情况进行了评审，指出了不足与改进。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。对公司测量管理体系目前存在的体系理解不够，人员意识欠缺等问题落实了整改部门。
	管理层
生产部

市场部

行政人事部

技术研发部

计划财务部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查行政人事部对测量设备和材料供应商建立合格供方清单，每年对供应商进行年度评价。行政人事部对服务供方建立合格供方清单，收集了相关资质，提供了2022年的供应商年度评价表。

查企业外部供方评价表，附供方资质文件、有受控编号、评价内容、审核意见等内容，符合要求。
	行政人事部
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由扬州市天域计量测试有限公司、镇江市计量检定测试中心、安正计量检测有限公司检定或校准，标识使用符合要求。

查：生产部抗震压力表，编号50078537-01，校准日期：2022.09.01，有效期：2023.8.31；

查：生产部噪音计，编号1160457，校准日期：2022.09.01，有效期：2023.8.31；
查：生产部激光测距仪，编号SKXC-Q096，校准日期：2022.09.27，有效期：2023.09.26；
查：生产部电磁流量计，编号20072080，校准日期：2022.09.01， 有效期：2023.08.31；
查：生产部游标卡尺，编号5020116，校准日期：2022.08.22，有效期：2023.08.21；
查：《计量器具一览表》，共11台件测量设备。现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致，符合标准要求。

测量设备的有关信息和检定／校准证书信息一致。详见《测量设备溯源抽查表》符合标准要求。
测量设备环境条件满足要求。
	生产部

行政人事部
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	抽查接地电阻测试测量过程、耐压测试测量过程，要求已识别，测量设备检定/校准合格，验证满足要求，重点查看接地电阻测试测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见《计量要求导出及验证记录表》。
企业没有经验证不合格的测量设备。
	生产部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程
	查已识别的重要测量过程“接地电阻测试测量过程”，有测量过程控制规范、《高度控制测量过程有效性确认记录》，并按企业程序文件要求进行过程监视控制，详见附件《测量过程监视记录》、《测量过程有效性确认记录》。

企业配备的测量设备都经过检定/校准，验证方法正确,，测量人员培训上岗，测量环境条件符合要求。

企业对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程进行了控制，测量人员、测量方法、测量环境条件、测量过程按控制规范规定的频次进行持续监视、统计、记录。
	生产部
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了接地电阻测试测量过程不确定度评定，方法正确，见附件《测量过程不确定度评定》。
	生产部
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	采用顾客满意度调查表的方式对顾客进行满意度调查。企业每年年底进行一次顾客满意度测评，由市场部负责顾客满意度信息的搜集、分析、评价和管理。市场部提供了2021年顾客满意度调查表，2021年度顾客满意度达到97%，符合既定目标。
	市场部
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2022年11月02日单独组织了测量管理体系内审工作，对公司6个部门及生产车间进行了全要素的审核，未开具不符合项。查内审记录，有计划，有签到表，内审组织规范，形成了内审报告。
	管理层
生产部

市场部

行政人事部

技术研发部

计划财务部
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了MR-MMS01.18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程能够按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	生产部
	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	2021年监督审核未开具不符合项。

生产过程中出现的不符合控制能够按照MR-MMS01.19-2020《不合格管理控制程序》及MR-MMS01.20-2020《纠正和预防措施管理程序》进行处理。

本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。
	生产部
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业近期内外审中未开具不符合项，查阅以往不符合项报告，企业通过对不合格原因的分析，制定纠正措施及预防措施，跟踪实施状况的方式进行有效性验证。符合要求。
	生产部
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业基本能采用法定计量单位。企业共有测量设备11台，没有强制检定计量器具，抽查非强制检定计量器具的溯源情况，均能按照周检计划进行检定，能够溯源到国家基准，溯源管理较好。
	行政人事部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电，2022年1月-11月折合能耗约3.5吨标准煤,不属于重点用能单位。企业进出能源计量器具由结算公司提供，准确度等级满足要求。
	计划财务部
	否

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传、对内产品质量稳定与提升、计量管理水平提高、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。
	市场部
行政人事部
	否


	17
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查电气控制柜产品的销售合同，合同编号TYJS-2022092802，签订时间2022年10月27日。二次增压供水设备的销售合同，合同编号：/，签订时间2022年4月6日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	市场部
	否


 4 / 5

