编号：1308-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 黑龙江乾伟嘉奇石油钻采设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 绝缘电阻表 | 19071734 | ZC25B-3 | 测试电压 Urel=0.6%,k=2 绝缘电阻 Urel=0.4%,k=2 | 数字多用表 DCV:±0.005% ACV:±0.06% DCI:±0.05% ADI:±0.1% 兆欧表检定装置0.2% | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2022.4.16 | √ |
| 质量技术部 | 洛氏硬度计 | 25134 | HR-150A | C标尺: U=1.2HR,k=2 | 标准洛氏硬度块 U=(0.38~0.7)HR,k=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2022.4.16 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 931580 | (0~200)㎜ | U=0.01㎜,k=2 | 量块4等 刀口形直尺 MPE:1.0μm | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2022.4.16 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 221047 | (100~125)㎜ | U=1.0μm,k=2 | 量块3等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2022.4.16 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备全部委托中国航发南方工业有限公司计量实验室检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年 12月4日下午~12月5日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。