测量设备溯源抽查表

编号：0214-2019-2022

| 企业名称 | 上海克础机械（集团）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 精密压力表 | KC003 | （0-1.0）MPa | 0.4级 | 数字压力校准仪0.05级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.11.08 | √ |
| 质检部 | 耐压测试仪 | KC025 | WB2673C | 5级 | 耐压测试仪校验仪±（0.4%*读数+0.1%*量程） | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.11.08 | √ |
| 质检部 | 声级计 | KC009 | DT-8850 | ±2dB | 标准噪声源 ±0.5dB | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.11.08 | √ |
| 质检部 | 消防成套综合测试台 | 19.12222 | KWJC-5 | 电压:Urel=1.5% k=2 电流Urel=0.2% k=2: | 多功能校准器 DCV:Urel=0.002% ACV:Urel=0.01% DCI:Urel=0.005% ACI:Urel=0.02% | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.11.08 | √ |
| 生产部 | 涡轮流量传感器 | KC013 | LWGY-100 | Urel=0.7% k=2 | 手持式超声波流量计Urel=0.3% k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.11.08 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | KC019 | ZC25-3 | 10级 | 高阻高压表Urel=0.33% k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.11.08 | √ |
| 质检部 | 红外测温仪 | KC022 | DT8380H | ±2.0℃ | 黑体炉均匀性 ≤0.2℃ | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.11.08 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 20220813875 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.25级 | 海安市综合检验检测中心 | 2022.11.15 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司、海安市综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年12 月16 日~ 12月17 日上午 审核员签字：吴素平 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。