编号：0217-2019-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 宝鸡市东兴锻造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 电子秤 | 026976 | TCS—200 | Ш级 | M2级砝码 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.4.21 | √ |
| 生产部 | 深度尺 | SDC-01 | (0-150)/0.02mm | ±0.02mm | 5等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.4.21 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 201159938 | (0-300)/0.02mm | ±0.02mm | 5等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.4.21 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 6003741681 | (0-300)/0.02mm | ±0.02mm | 5等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.4.21 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 31007 | （0-1.6）MPa | 2.5级 | 0.25级精密压力表 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2022.11.13 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 30978 | （0-1.6）MPa | 2.5级 | 0.25级精密压力表 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2022.11.13 | √ |
| 生产部 | 热电偶 | RD0-01 | （0-1200）℃ | ±9℃ | 二等铂铑10-铂热电偶 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.4.21 | √ |
| 生产部 | 红外测温仪 | 96221 | H-YT3 | ±5℃ | 黑体辐射源±0.5℃ | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2022.4.21 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至宝鸡市质量技术检验检测中心、江苏世通仪器检测服务有限公司检定、校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年 12月 11日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。