编号：0130-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 工业用辛醇2-乙基-4甲基戊醇含量测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≤0.19%（±0.01%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 6818-2019 工业用辛醇（2-乙基己醇） |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 要求：≤0.19%（±0.01%），T=0.02% GB/T 6818-2019中4.4.3.1中对气相色谱仪的灵敏度和稳定性等要求符合GB/T 9722《化学试剂 气相色谱法通则》规定:气相色谱仪性能应符合JJG700 《气相色谱仪检定规程》2.1.1要求。 - 测量范围：要求：≤0.19%（±0.01%），设备测量范围应满足：0~0.19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 检定证书编号 | 检定日期 |
|  | 气相色谱仪/ US13141016 |  | 安捷伦7890A |  | 检定合格 |  | 01342091-008 | 2022.7.13 |
| 计量验证记录 1. 配置安捷伦7890A型气相色谱仪经南京市计量监督检测院按JJG 700-2016《气相色谱仪检定规程》检定合格。符合GB/T 6818和GB/T 9722标准要求。 2. 测量设备的测量范围0-100%，满足计量要求的测量范围0~0.19%的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年7月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备已检定 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年12月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |