编号：0130-2018-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 南京诚志清洁能源有限公司 | 不符合报告编号： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门:仪表管理处 陪同人员:王昕 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查验压力检定站数字压力表（溯源表），现场编号为211H13980035、211H13980036、211H13980064等3块数字压力表提供了检定证书，并在有效期内，但均没有张贴“计量确认合格”标识。 不符合认证审核准则条款号：___6.2.4标识__________________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022年12月16日 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.马上整改，按要求进行计量确认并粘贴计量确认标识。 2.类别排查其他计量器具标识，确保标识正确完好，避免类似问题再发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期:2022年12月16日 |  |  |  |

可另附页