编号：0112-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 混凝土抗压强度试验过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 1800kN+3000kN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 混凝土抗压强度要求控制在:1800kN+3000kN 2．测量过程最大允许误差： （1）全宽范围：T=300kN （2）允许误差：△允=T×1/3=300×1/3=100kN 3、测量范围推导： 被测量1800kN，选（0-3000）kN压力试验机。 4、测量设备校准不确定度推导： =100×1/3=33.3kN |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 压力试验机/SY002 | YAW-3000H |  | ±1% |  | 122021749 | 2022.11.08 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（0-3000）kN，满足计量要求的测量范围1800kN的要求。 测量设备最大允许误差（±1%*3000=30kN），满足于测量过程最大允许误差100kN的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年11月15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备经检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年12 月09日 |  |  |  |  |  |  |  |