编号：1204-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | QYL回油过滤器水压试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （1.6±0.1）MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | LHCL/-01QYL回油过滤器水压试验测量过程控制规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 生产过程中，压力密封试验控制在（1.5-1.7）MPa - 测量过程最大允许误差：T=0.2 △允=T×(1/3-1/10)=0.2×1/3=0.067MPa (取1/3) 3.测量范围推导：（1.5-1.7）MPa。选择测量范围：量程（0-4）MPa压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | 压力表/19090077 | (0-4)Mpa |  | 1.6级 |  | ZD202210141154 | 2022.10.14 |
| 计量验证记录 1、测量范围：测量设备的测量范围是（0～4）MPa，符合计量要求中测量范围（1.5-1.7）MPa的需要。 2、测量设备的最大允许误差：1.6%*4MPa=0.064MPa，满足计量要求中测量过程的最大允许误差 0.067MPa的要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：周川 验证日期：2022年 10月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备经过检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年 12月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |