测量设备溯源抽查表

编号：1192-2021-2022

| 企业名称 | 大庆市华禹石油机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 电容电感测试仪 | 158760 | NDCL-Ⅲ | 电容:Urel=0.2%,k=2 电感:Urel=0.2%,k=2 | 十进式电感箱 Urel=0.06%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.11.22 | √ |
| 车间 | 外径千分尺 | 041722 | (0~25)㎜ | 1.1μm,k=2 | 量块4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2022.5.10 | √ |
| 质检部 | 洛氏硬度计 | 19LRHR20021 | HR-150A | U=0.5HRC,k=2 | 洛氏硬度块 U=(0.3~0.5)HRk=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2022.5.10 | √ |
| 车间 | 万能角度尺 | 824 | (0~320)° | ±2′ | U=1′,k=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2022.5.10 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | 8966235 | (0~300)㎜ | U=0.02㎜,k=2 | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.6.8 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年12月10日全天 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。