测量设备溯源抽查表

编号：0128-2020-2022

| 企业名称 | 江苏伸辰智能仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 螺纹环规 | SC-HG-03 | G 112 T | U=3µm k=2 | 测长仪U=1.2µm k=2 | 江苏新起点测试科技有限公司 | 2022.07.20 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 14-01-1436 | （0-4）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 江苏新起点测试科技有限公司 | 2022.06.21 | √ |
| 技术部 | 绝缘电阻表 | 14479 | MS2675D | ±5% | 兆欧表检定装置0.2级 | 江苏新起点测试科技有限公司 | 2022.07.20 | √ |
| 生产部 | 温度计 | SC-WDJ-02 | (0-50)℃ | U=0.06℃ k=2 | 标准铂电阻温度计二等 | 江苏新起点测试科技有限公司 | 2022.07.20 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 04160226 | BS-30002 | Ⅲ级 | 砝码 F2等级 | 江苏新起点测试科技有限公司 | 2022.07.20 | √ |
| 品质部 | 水表检定 装置 | 20121005 | XBT 15-50 | 0.2级 | 金属量器标准装置二等 ±2.5×10-4 | 南通市计量检定测试所 | 2021.09.24 (有效期二年) | √ |
| 品质部 | 水表检定 装置 | 913 | LS-3B 15-25 | 0.2级 | 金属量器标准装置二等 ±2.5×10-4 | 南通市计量检定测试所 | 2021.09.24 (有效期二年) | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托南通市计量检定测试所、江苏新起点测试科技有限公司检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年12 月13日 审核员签字：吴素平 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。