编号：0205-2019-2023

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 给水设备耐压强度试验 |  |  |  | 企业部门 |  | 品管部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 1MPa |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | ±0.067MPa |
|  |  | 公差T |  | ±0.2MPa |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 是 |
| 压力表 |  |  | (0-1.6)MPa |  |  |  | 1.6级 | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | No:KY11-7.5-M-1 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法 |  |  | 给水设备耐压强度试验过程控制规范 |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 周才君 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附录A：给水设备耐压强度试验不确定度的评定 |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附录B：给水设备耐压强度试验过程的有效性确认 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附录C：耐压测试过程比对记录表 |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | - 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、操作人员经培训上岗技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4. 测量过程有效性确认方法正确，且满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 ☑不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   年月日           审核员：                 企业部门代表：