编号：0203-2019-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 挥发性有机物（TVOC）在线监测系统示值误差测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 最大允许误差≤±10%FS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JJF-1172-2007-挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） JJF-1172-2007 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范，最大允许误差的要求， 异丁烯气体最大允许误差±10%FS。 依次通入浓度约为满量程的20%，50%和80%的标准气体进行测试。 根据规程要求无需导出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 标准气体/1139221071 |  | 8L/49.96ppm氮中异丁烯标准气体 | Urel=1%,k=2 |  | 202209160062 |  | 2022.09.16 |
| 计量验证记录 依据JJF-1172-2007-挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范：挥发性有机物（TVOC）在线监测系统示值误差±10%FS,标准气体的相对扩展不确定度Urel=1%,k=2满足计量要求. 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2023年 3月 1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2023年3月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |