编号：0213-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 低压开关柜接地电阻测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≤100mΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SLTH-001《产品例行和确认检验规程》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数公差范围：T=100mΩ 2.导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=100×1/3=±33mΩ 3.测量范围导出：测量范围根据导出的原则，测量范围应≤150mΩ，因此选择规格型号为AN9613X，量程(20~200)mΩ（25A档）接地导通电阻测试仪即可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 接地导通电阻测试仪1411961001 |  | AN9613X |  | ±3%r |  | JZ220829042 | 2022.8.30 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围(20~200)mΩ（25A档)接地导通电阻测试仪，满足计量导出的测量范围≤150mΩ的要求。 2）测量设备的最大允许误差±3%r（±3%*200=±6mΩ），满足导出的测量设备最大允许误差△允≤±33mΩ的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：门广见 验证日期：2022年9月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年12月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |